# 第四章采购需求

# 核心产品

| A包 | 斯金纳操作箱、穿梭回避箱、小动物口鼻暴露系统、气溶胶发生及防护系统 |
| --- | --- |
| B包 | 全自动行为分析系统 |

# 招标参数A包

| 序号 | 产品 | 参数 | 是否 接受 进口 产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斯金纳 操作箱 | 1.通过软件控制实验流程； 2.材料成分：磨砂亚克力，铝合金，不锈钢； 3.规格大小：30*30*30cm 4.压杆数量：2个 配置： 大小鼠通用斯金纳操作箱2个(含接口板，含探鼻、压杆、蜂鸣、信号灯器) | 否 |
| 2 | 穿梭回 避箱 | 1.通过软件控制实验流程； 2.穿梭箱、避暗箱，包含声光电刺激，采用RJ45,RJ11端口连接，方便插拔、方便更换。 3.声音频率可调范围1—40KHz,声强可调15—130dB; 4.灯光可调0—400lux,红外灯可调，刺激光线可选； 红外条件下运行，不受可见光影响，实现任意灯光下进行实验； 5.系统可与光遗传、钙信号、电生理等设备联合使用，提供触发接口，接收反馈信号。 6.箱体尺寸： 小鼠单箱-长*宽*高：150*150*220mm 大鼠单箱-长*宽*高：200*200*280mm 配置： 穿梭箱(主动逃避/被动逃避)(含USB摄像头，含接口板，声音、信号灯， 电刺激、隔音箱) 大鼠、小鼠各1个 | 否 |
| 3 | 小型台 式高速 离心机 | 一、主要用途 反应液混匀离心；核酸提取(酚氯仿抽提/离心柱提取);组织匀浆细胞裂解物去除。 二、工作条件 1.工作温度：10℃~40℃ 2.工作湿度：10%-75% 3.工作电源：230 V,50-60 HZ. 三、性能与参数 1.最高转速：≥15050 rpm,可从100rpm以100rpm递增 2.最大离心力(rcf):≥21300×g 3.最大容量：10 x5mL,12 x PCR联管、96x PCR管 4.需提供第三方认证的气密性转子证书 5.铝制转子，金属材质转子盖。 6.可选配具有耐化学腐蚀性强的PTFE涂层转子和spin column管(核酸纯化柱管)转子 7.时间控制：30s-9h59min,可连续离心 8.电机类型：免维护无碳刷变频电机 9.温控范围：-10℃至40℃ 10.质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务；具有厂家售后工程师常驻郑州 11.噪音：<54dB 12.需有定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 13.有缩短启动与刹车时间的Soft功能 14.面板控制：可五位数字显示转速 15.速度显示：pm/rcf可相互转换 16.速度控制：单独的瞬时离心键，可做瞬时离心 17.安全性能：自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 18.快速预冷功能，从室温(21℃)降至4℃仅需9分种 19.尺寸(长×宽×高cm):<30×50×30,节省实验空间 四、配置 1.高速冷冻离心机主机一台(含盛液盘一个) 2.24×1.5/2ml气密性金属材质角转子一个(含金属材质转子盖，转速≥15050rpm,离心力：≥21300×g) 3.转子更换扳手一个 4.中式电源线一根 5.操作说明书一份 | 是 |

| 4 | 基础电 泳仪 | 1.输出范围：电压10-300 V;电流4-400 mA;功率75 W(最大) 2.输出类型：恒压或恒流，可定时1-999分钟 3.有暂停/继续功能 4.有断电后自动恢复功能 5.输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳6.安全标准：通过EN-61010,CE标准 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 琼脂糖 水平电 泳仪 | 1.制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶 2.透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察 3.凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察 4.高柔韧性导线，开盖断电，确保安全 5.聚碳酸酯注塑成型，无渗漏 6.桥式设计，节省缓冲液 7.耐高温，不变形 8.限位功能，操作准确 9.可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修 10.外形尺寸(L×W×H):310×150×120mm 11.凝胶板规格(L×W):大胶120×120mm;宽胶60×120mm;长胶120×60mm;小胶60×60mm 12.试样格：2/3齿(2.0mm厚),6/13齿， 8/18齿(1.5mm厚),11/25齿(1.0mm厚)可用排枪加样重量：1kg 13.缓冲液总容量：650ml 配置： 电泳仪主体1个；电泳仪上盖1个；1.0mm25齿/11齿，试样格4把；1.5mm13齿/6齿，试样格1把；1.5mm18齿/8齿，试样格1把；2.0mm3齿/2齿，试样格1把；制胶器1个；60mm*60mm凝胶托盘2个；60mm*120m凝胶托盘1个；120mm*60mm凝胶托盘1个；120mm*120mm凝胶托盘1个；电泳导线1付。 | 否 |

| 6 | 四板垂 直电泳 仪 | - 产品特点 1.高纯度铂金电极丝，达到较佳的导电性能； 2.封边垫条固定在长玻璃板上，有效提升玻板精准对齐，降低漏胶； 3.凸轮卡锁的制胶框操作方便，在任何平面上都能精确对齐玻板； 4.特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可有效提升均一的凝胶聚合； 5.含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎； 6.SDS-PAGE电泳时间：45分钟(200V恒压); 7.上样引导装置，降低泳道的遗漏上样或重复上样。 二、技术参数 凝胶数：4块 凝胶厚度：1.0mm。 试样格齿数：10齿。 玻璃尺寸：短玻璃板(W×L:10.1×7.3cm)长玻璃板(W×L:10.1×8.2cm) 凝胶大小：手灌胶(W×L:8.3×7.3cm)预制胶(W×L:8.6×6.8cm) 配置： 电泳仪上盖1个；电泳仪下槽1个；导线1付；电泳仪内芯(长、圆头螺杆)各1套；凝胶玻璃薄板5块；凝胶玻璃厚板（1.0mm）5块；1.0mm 10齿试样格5把；单座透明制胶架(带胶垫)4套；制胶框4个；胶铲2个；挡板(单胶堵板)1个；上样引导(10齿)2个 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 转印电 泳仪 | 1.本产品可快速、高质量地转印小型凝胶，它可容纳2个凝胶支架转印夹，可同时转印两块小型凝胶，也可进行低强度的过夜转印。 2.电极丝相距4cm以产生强电场有效提升蛋白转印。 3.颜色标记的转印夹和电极确保凝胶的正确方向。 4.转印凝胶数：2块 5.转印孔板面积：10×7.5cm 配置： 转印槽芯1个;上盖1个；导线1付；下槽1个；转印夹2个；冰盒1个；无纺布4块 | 否 |
| 8 | 分析天 平 | 一、技术参数： 1.称量范围：0-120g 2.可读性：0.1mg 3.重复性误差：0.1mg 4.线形误差：0.2mg 5.稳定时间：2s 6.灵敏度时间漂移：2.0ppm/℃ 7.秤盘尺寸：Ø90mm 8.外形尺寸(深*高*宽):344*344*210mm 二、产品特性： 1坚固的金属机架，加固的机身实现过载保护 2.智能化直观的用户界面，5个操作按钮，可以快捷调用所有内置应用程序和校正菜单 3.自动外置砝码校准技术，获得精确称量结果 4.内置时间与日期设置，完全符合ISO/GLP的文档记录要求 | 否 |

|  |  | 5.天平下称量装置，前置超大的水平调节脚和水平指示器 6.超大数字的液晶背光显示屏，方便在不同称量环境下读取称量结果 7.去皮、回零一键完成，方便、快捷 8.可拆卸的整个防风罩及秤盘支架，易于清洁 9．符合绿色环保要求，环境友好的安全材料，节能型的制造与物流 10．应用程序：配方称量、动态称量、求和称量、计件称量、密度测定、 百分比称量、称重称量、统计称量、自由因子称量、称量值检索 配置： 1.万分之一天平主机1台 2.防风圈1个 3.塑料保护罩1个 4.电源1套 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 小动物 脑立体 定位仪 | 小动物脑立体定位仪 1.操作臂移动范围上下、左右、前后可达80m 2.垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置 3.水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置 4.可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用 5.双头丝杆设计，操作臂上下、左右、前后移动精确平滑 6.不同温度下操作可保持良好的精确性与灵活性 7.三维操作臂显示屏任意点置零 8.在Bregma点根据图谱直接进行定位 9.移动距离读数精度为10μm 10.传感器及LCD显示屏分开独立安装 11.电池使用，不产生电子噪声，满足电生理实验 12.有垂直操作方向指示标志 13.垂直锁紧和定位钮分离，任意角度的精确操作 14.动物适配器头部曲线设计，可以对小鼠进行麻醉和动物头部的固定方式更紧密 15.耳杆锁紧方式采用压板方式 配置： 含面罩1个；钻1台；玻璃电极注射泵1台。 | 否 |

| 10 | 小动物 口鼻吸 入暴露 系统 | 一、小动物暴露腔体 1.符合OECD、EPA等设计标准，适合液体、干粉、气体等受试物； 2.适用于大鼠、小鼠、豚鼠，每层不少于12只动物；最高可扩展至60只动物； 3.暴露腔体各动物接口的样品分布均一性应经过计算机数值分析验证样品浓度及流速差异≤±10%; 4.暴露腔体及主要部件应采用SUS316L医用不锈钢材料，可以进行高温高压灭菌。 5.暴露腔体需配备支撑托盘用于的动物固定器的支撑以及动物排泄物的收集，每只动物的支撑盘能独立更换； 6.暴露腔能进行液体、粉尘、气态样品暴露，支持更换适配器连接多种气溶胶发生及检测仪器。 7.暴露腔体采用恒压、恒流控制方式保证实验过程中各动物接口气溶胶浓度及粒径分布的均一性。 8.废气收集底座应采用优化设计来保障腔体内的排气气流稳定性。 二、数字化实验控制单元 1.控制单元应采用全进口控制器件及传感器，可以对实验过程中的气源压力、腔体氧气、二氧化碳浓度、温湿度、腔体压差、过滤器压差、柜体压差、外置模拟信号进行实时监测；对气溶胶发生流量、稀释流量、鞘流量以及主气路、稀释旁通气路、冲洗气路、柜体照明以及废气处理单元工作参数进行实时的控制和状态监控。流量控制范围0-50LPM,控制精度1.0%FS。 2.控制单元采用以太网通讯方式，可以实现设备组网并接入实验室网络实现远程集中监控。 3.控制单元应带7英寸以上独立触摸屏操作界面，可以显示并设定设备所有工作参数，并支持分级权限控制功能。 4.控制单元应带独立触摸屏人机操作界面，可以完全集成在暴露实验柜中，也可以外置安装进行独立工作。配备紧急停机装置以及应急处置程序。 5.实验过程中遭遇瞬时断电故障或设备应急重启后，实验设定参数不会丢失，可以在20秒内恢复断电前工作状态及参数设定继续进行实验 6.支持流量、环境传感器的在线标定校准功能。 三、环境监控模块 1.支持温湿度、氧气、二氧化碳、腔体压差传感器； 2.所有环境传感器采用独立安装方式，容易拆卸校准。 3.所有传感器支持12-24v宽电压供电，支持标准工业信号输出。 四、实验废气处理单元 1.通过多级过滤方式处理暴露实验产生的废气，过滤装置对0.3um的粒子去除率要求达到99.97%; 2.采用直流无刷电机，正常工作噪音≤50dB,最高排气速度不低于120立方米/小时，可以进行无极调速； 3.过滤器安装架采用电动夹紧方式，便于过滤器拆装更换。支持不同高度的过滤器组合； 4.装有液态样品截留回收装置，提高过滤器使用寿命； 5.装有过滤器压差及流量监测装置，可以与控制单元联机工作。能完全集成在暴露实验防护柜中； | 否 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | 五、电力及气体分配单元 1.可以与暴露实验柜完全集成安装，并集中分配吸入系统电力和气体资源。带总电源输入、以太网、气源输入接口以及至少3个供电输出接口； 2.带安全锁止功能的总电源开关、精密调压装置及压力显示装置，系统工作压力调节范围0.1-6.0 Bar; 配置： 口鼻式暴露塔1套、小鼠固定器12只、大鼠固定器(小号)12只、大鼠固定器(大号)12只、数字化实验控制器1台、废气处理模组1台、电力及气体分配系统1台 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 气溶胶 发生及 防护系 统 | 一、一体化吸入暴露实验柜 1.采用低自重、高强度、高耐腐性能的快速框架系统构建，能自由移动具备后期功能扩展及尺寸修改空间； 2.支持根据实验室现场情况进行尺寸定制，在支持60只动物容量的情况下最小尺寸可低至1.0x1.0x2.0米； 3.支持设备无损拆装搬迁及尺寸、功能的升级改造。提供可长期升级的吸入暴露实验系统，保护设备投资； 4.完全集成暴露腔体、试验控制、废气处理、电力气体分配、环境监测、操作照明、通风防护等功能模块； 5.实验柜内置信号输入输出和气体接口，采用隐藏式布线设计，柜体内所有可见管线均可方便拆卸维护； 6.设备两侧带外置样品管线通道，方便配合GC、APS、SMPS等配套实验设备工作； 7.实验柜符合ANSI/AIHA通风柜防护性能标准，通风口面积不小于顶面积40%; 8.柜体内可以通过安装专用设备支架固定粉尘发生器等体积较大的气溶胶样品发生器，配备专用电源输出接口，无需给发生器外接供电线路。 二、液体气溶胶发生器 1.采用压缩空气驱动原理，标准发生流量6.0LPM; 2.气溶胶粒径分布VMD 3-4um;液体容量8mL; 三、震动筛网气溶胶发生器 1.采用震动筛网原理，气溶胶粒径分布VMD 4-6um;液体容量5mL; 2.最低液体发生量200uL 四、无油空气压缩机 1.医用无油静音空气压缩机，储气罐容量>30升。 2.额定输出流量>30LPM,输出压力>5.0Bar 配置： 一体化集成实验柜1台、液体气溶胶发生器1套、气溶胶发生器1套、空气压缩机1台 | 否 |

招标参数B包

| 序号 | 产品 | 参数 | 是否接收进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动 行为分 析系统 | 1.观察箱电源接口：24V DC输入/输出，TTL控制输入/输出声光信号，箱体材质：透明亚克力 2.系统可以自动识别大鼠的抽动、理毛、跳跃、支撑直立、无支撑直立、嗅探、行走、饮水、休息、摄食等十种动作。 3.系统可以自动识别小鼠的挖洞、行走、饮水、休息、摄食、理毛、跳跃、支撑直立、无支撑直立、嗅探等十种动作。 4.系统可以通过视频追踪转化为TTL/SDI信号，发出控制命令，自动控制外部硬件，例如控制水迷宫平台的升降，控制八臂迷宫的门开启，控制电刺激等操作。 5.系统可以间接测定大小鼠的转圈，伸展，僵直，扭转，睡眠，睡醒等行为。 6.系统能够显示行为发生的概率并能将几个行为合并，如直立(支撑直立与无支撑直立)以及摄食饮水行为。 7.系统自带数据保护功能，每隔一段时间(默认5分钟)数据会保存一次因此即使遇到以上突发事件，数据也能得以最大限度保存下来。 8.系统具有高级数据筛选分析功能，分析动物在复合条件状态下的行为，例 如：动物与探索目标区域距离低于20cm(条件一)、运动状态下(条件二)、动物朝向目标区域小于15° (条件三)情况下运动距离以及运动时间。 9.系统可以根据动物受到的外部刺激事件进行时间条件筛选。例如：动物在受到激光光刺激或者电刺激前后4s的时间段的活动情况。 10.系统具有高光视频录制功能，系统自带录屏工具，可以挑选任意的时亥进行录屏输出。 11.系统可提供移动状态参数，将动物的状态分为“狂躁”、“活动”和“静止”，表示动物表面积在连续样本之间的变化百分比，系统有预定阈值，用户也可以自定义每个状态的阈值。 12.系统可提供被检测动物的整个区域的活动性，探测到动物的整个区域正在发生变化变化，即使中心点保持在处于同一位置。 13.系统提供JavaScript方式创建自定义因变量，如当标准的因变量不能满足筛选需要时，可以用JavaScript变量的类型来进行，提取连续的状态或事件。 14.系统可以实现试验研究工作的全自动化，定义试验操作方案。启动和控制实验动物和外部感应器及刺激装置之间互动的逻辑运算因子和随机函数。 15.系统可以输出轨迹可视化的结果图片，可以自定义轨迹显示的颜色、时间段和背景区域颜色。 配置： 大小鼠通用家居观测箱45*45*50cm2个；全自动精细行为分析软件1套；电脑工作站1台（参数：CPU≥酷睿i7，硬盘≥1TB，内存≥8GB，显卡≥4GB，显示器≥23英吋。） | 是 |